DISPENSADOR DE PARAFINA DIGITAL

MODELO DP 2010

MANUAL DE PROCEDIMENTO

Conteúdo:

1) Descrição do Produto	2

2) Especificações Técnicas do Produto	3

3) Partes do produto	4

4) Instruções de Instalação e Uso do Produto	4

5) Limpeza	7

6) Cuidados e Advertências	7

7) Manutenção e Possíveis problemas e resoluções	8

8) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas	9

9) Garantia	9

10) Simbologia	10

Parabéns!

Você acaba de adquirir um Produto com Tecnologia Totalmente Nacional.

Este produto é fruto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento para que você tenha excelente qualidade no produto adquirido.

Ficamos felizes por você prestigiar a Indústria Nacional que ao longo dos anos vem se dedicando cada vez mais para colocar produtos confiáveis e que atendam as expectativas do Cliente.

Ler este manual antes de realizar qualquer operação do produto

# 1) Descrição do Produto

O DISPENSADOR DE PARAFINA DIGITAL – MODELO DP 2010 foi desenvolvido para uso em Laboratório de Anatomia Patológica. Indicado para a dispensa de parafina durante o preparo e inclusão de blocos de parafina.

Acompanha o produto:

- Manual de procedimento;

- Certificado de garantia;

- Cabo de Alimentação;

- Fusível de reserva.

# 2) Especificações Técnicas do Produto

- Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra);

- Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 3,405 A e 220 V = 1,519 A;

- Potência: 500 W;

- Fusível: Ø5x20mm, corrente 6,3A (127 V e 220 V);

- Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 95 °C;

- Modo de Operação: Contínuo;

- Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0;

- Capacidade: Até 4 litros de parafina;

- Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90ºC com variação de até +- 2ºC através de Termostato Digital;

- Altura da cuba: 155 mm;

- Diâmetro interno da cuba: 180 mm;

- Profundidade da Torneira: 60 mm;

- Largura do Equipamento: 310 mm;

- Altura do Equipamento: 180 mm;

- Profundidade do Equipamento: 295 mm;

- Peso Líquido: 5,5 Kg;

- Peso Bruto: 6,5 Kg;

- Dimensões externas da embalagem: 380 mm x 380 mm x 380 mm;

- Produto Classe I conforme a IEC 61010;

- Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

# 3) Partes do produto

Reservatório 4 L

Bico Dispensador de Parafina

Chave Liga/Desliga

Controle de Temperatura

# 4) Instruções de Instalação e Uso do Produto

Leia as instruções para utilizar o equipamento da melhor maneira possível, para uma durabilidade maior do mesmo. Preste muita atenção às precauções que devem ser tomadas durante o manuseio do equipamento.

Leia o Termo de Garantia.

Observação: Este produto não requer nenhuma intervenção técnica para sua instalação. Apenas seguir as instruções abaixo:

- Antes de conectar o Produto na rede elétrica, verifique se a voltagem da Rede é a mesma do Produto;

- Limpar o Produto conforme determina este manual;

- Colocar Parafina na Cuba no Mínimo até a Altura do Sensor Interno. Não exceder o nível máximo. Deve-se deixar sempre 10 mm abaixo da borda da Cuba;

- Conecte o Cabo de Alimentação através do conector traseiro;

- Ligue o Produto através da Chave Liga/Desliga do Painel Frontal. Quando a Chave for acionada, uma indicação luminosa mostra que o Produto está energizado e pronto para o funcionamento;

- No painel frontal existem quatro teclas, sendo três teclas para ajustes da temperatura do Produto e a tecla F é utilizada apenas para manutenção da Fábrica. (O toque acidental na mesma não provoca nenhum dano ao uso do Produto);

- Quando o produto for ligado aparecerá na tela à temperatura atual da Cuba;

- Acione a Tecla PR e surgirá na Tela a mensagem SP;

- Acione a Tecla PR novamente e surgirá piscando na Tela a Temperatura que deverá ser ajustada para trabalho;

  - Acione a tecla ▲ para aumentar o valor da temperatura da Cuba;

  - Acione a tecla ▼ para diminuir o valor da temperatura dentro da Cuba.

Acione novamente a tecla PR e mantenha acionada por 5 segundos para confirmar o valor ajustado. Em seguida aparecerá na tela à mensagem SP e posteriormente a Temperatura atual interna da Cuba.

Durante o processo de aquecimento, principalmente quando o produto for ligado, a temperatura indicada no Painel Frontal poderá ultrapassar o valor selecionado de trabalho. Isto não afeta o funcionamento do Produto e em poucos minutos a Temperatura se estabiliza e deverá se manter estável em função do valor determinado.

Após cerca de uma hora certifique se o valor de temperatura ajustado é o correspondente no Painel Frontal.

- A temperatura indicada no Painel Frontal é a temperatura atual da Parafina dentro da Cuba;

- Ao terminar a rotina de trabalho pode-se desligar o produto apertando a Chave Liga/Desliga do Painel Frontal de forma que a indicação luminosa se apague. Aconselhamos manter o produto desligado caso não seja utilizado diariamente ou por longos períodos. Não esqueça de limpar e secar a Cuba após a utilização.

- Observação: verifique se a parafina está derretida antes de usar o equipamento;

- Não acione a torneira enquanto a parafina não estiver derretida. Isso poderá causar danos no funcionamento do produto.

# 5) Limpeza

- As superfícies do Produto são fáceis de limpar;

- Para limpar o Produto é necessário desconectá-lo da rede elétrica e aguardar que o recipiente interno esfrie. Para limpeza do Produto e retirada da Parafina que se deposita na superfície, utilizar um pano macio embebido em Querosene;

- Após a limpeza com Querosene, poderá se aplicar com pano úmido e macio, detergente neutro.

Solventes como Xilol e seus derivados não devem ser utilizados para limpeza do produto. Isso poderá causar danos irreparáveis ao Produto!

# 6) Cuidados e Advertências

Leia as instruções de manuseio do produto cuidadosamente e informe-se sobre os detalhes técnicos antes do uso.

- Certifique-se de que o produto e a corrente elétrica do laboratório correspondem, só então conecte o produto na tomada;

- A Cuba do Produto pode ficar muito quente durante o processo, atente-se a possíveis queimaduras;

- Completar a parafina sempre que necessário;

- O equipamento foi projetado para uso exclusivamente com parafina!;

- Risco de incêndio: combustíveis ou substâncias inflamáveis não devem ser manuseados próximos ao equipamento!;

- O produto não deve ser utilizado sem parafina na cuba. Risco de danos e perda de garantia;

- É indispensável o acompanhamento de um técnico de laboratório e/ou responsável habilitado durante todo o ciclo de funcionamento do equipamento;

- A Lupetec não se responsabiliza por danos causados aos equipamentos que estiverem em funcionamento sem acompanhamento de pessoa tecnicamente habilitada para seu uso;

- Para qualquer reparo ou manutenção, deverá ser aciona a Rede Autorizada.

# 7) Manutenção e Possíveis problemas e resoluções

- Para qualquer reparo ou manutenção, o produto deve ser desligado e desconectado da tomada;

- Veja abaixo alguns problemas que podem ocorrer e suas causas e soluções;

- Se acaso o problema não se enquadrar nestes descritos, favor entrar em contato imediatamente com o nosso setor técnico – ver detalhes no final do manual.

| Problema | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Nada acontece quando acionada a chave liga (on). | O cabo de entrada de corrente está conectado corretamente na tomada elétrica? | Checar se o cabo de entrada de corrente está conectado na tomada elétrica e no aparelho. Colocar a chave na posição ON. Verificar se há energia na tomada |
|  | Verificar se a chave liga-desliga está ligada (ON) |  |
|  | Fusível | Retire o fusível do porta fusível e verifique se não está quebrado ou com o filamento interrompido. Recoloque se for o caso por outro de igual valor. |
| A Parafina na cuba não aquece. | Verifique os passos anteriores. Verifique a seleção de temperatura do controlador. A resistência de aquecimento está danificada. | Idem aos passos acima. Ajuste a temperatura. Acionar a Assistência Técnica Autorizada. |
|  | Sensor aberto | Isso significa que o sensor está danificado. Acionar a Assistência Técnica Autorizada. |
|  | Sensor em curto |  |
| Não sai Parafina pela Torneira. | Verifique se a Parafina na Cuba está derretida. Verifique se o Bico Dispensador está Aquecido. | Aguarde a Parafina derreter. Retire com Cuidado o acionador da Torneira e troque a borracha de Vedação. Acionar a Assistência Técnica Autorizada. |

# 8) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas

É recomendada a manutenção preventiva anual para os equipamentos utilizados por período não superior a 12 (doze) horas diárias. No caso de o equipamento ser utilizado por período superior a 12 (doze) horas diárias, a manutenção preventiva deverá ocorrer semestralmente.

# 9) Garantia

Os termos da garantia encontram-se anexo a este manual.

# 10) Simbologia

DISPENSADOR DE PARAFINA DP2010 Tensão: 127V ou 220V Potência: 500 W Frequência: 50/60Hz Nº série: XXXXX Data de fabricação: XXXXXX Validade: Indeterminada Av. Romualdo Villani, 728 - Jd. Ipanema São Carlos SP - Fone: (16) 33611125

|  |  |  | Data de Fabricação: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensão: □ 127 V □220 V |  | Número de Série: |  |  |  |
|  | Potência: 500 W |  |  |  |  |  |
|  | Frequência: 50/60Hz |  | Operação: Contínua |  |  |  |
|  | EQUIPAMENTO CLASSE I |  |  | IPX0 |  |  |
|  | Resp. Téc.: Luiz Ricardo Martins |  |  |  |  |  |
|  | CREA-SP: | 5060262236 |  |  |  |  |

Lupe Indústria Tecnológica de Produtos para Laboratório LTDA

Site: https://lupetec.com.br/

Avenida Romualdo Villani, 728 – Bairro Jardim Ipanema

São Carlos – São Paulo - Brasil

CEP: 13563-651

Fábrica: +55-16-3361-1125 / 3372-0357

Departamento comercial +55-16-3416-4859

Departamento de licitações: +55-16-3416-4857

Assistência Técnica em Garantia e suporte telefônico: +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357

Assistência Técnica Autorizada para equipamentos fora da Garantia, Biomicro Técnica: + 55-11-2651-2261 / +55-11-2082-3178

Para maiores informações e esclarecimentos favor entrar em contato com nosso departamento Técnico +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357

Responsável Técnico: Luiz Ricardo Martins – CREA SP 5060262236

Produto não considerado produto médico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Produto não perecível.

Vida útil estimada de 5 anos.

REPRESENTANTE EUROPEU: CINTERQUAL – Soluções de Comercio Internacional, LTDA.

Rua Fran Pacheco, N° 220- 2° Andar.

2900-374 – Setúbal – Portugal

Tel.: +351 265238237

E-mail: cinterqual.Portugal@sapo.pt

Site: www.cinterqual.org e www.cinterqual.com